## １_表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | 2東公法総会契第8166号
件名 | 東京都立大学（荒川キャンパス）Ｘ線コンピュータ断層撮影装置の賃借
整理番号 | 072
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 2_仕様
性能証明書
№ | 項目 | 仕様・規格 |  |  | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項 （型式、メーカー、型番等）
性能、機能に関する要件
1 | 走査ガントリについて | １ |  | 走査ガントリについて以下の要件を満たすこと。
2 |  |  | 1-1 | Ｘ線管球と検出器が一体となって連続回転する第三世代方式であること。
3 |  |  | 1-2 | 撮影方法はコンベンショナルスキャン及びらせん状スキャンが可能であること。
4 |  |  | 1-3 | 最短ローテーションタイムは0.35秒以下であること。
5 |  |  | 1-4 | 撮影領域は最大500mm以上であること。
6 |  |  | 1-5 | ガントリ開口径は780mm以上であること。
7 |  |  | 1-6 | フルスキャン時間は4種類以上の選択が可能であること。
8 |  |  | 1-7 | 撮影室内に呼吸息止め指示スピーカー（オートボイス）を有すること。
9 |  |  | 1-8 | ガントリ前面の左右に、操作パネルを有すること。
11 | X線複数列検出器について | ２ |  | X線複数列検出器について以下の要件を満たすこと。
12 |  |  | 2-1 | X線複数列検出器は固体検出器であること。
13 |  |  | 2-2 | X線複数列検出器の回転方向（XY方向）の検出器チャンネル数は実装でかつ一検出器システム（実効は不可）で830ch以上であること。
14 |  |  | 2-3 | X線複数列検出器の体軸方向（Z方向）の検出器列数は80列以上であること。なお、検出器が複数装備されている場合は合算の列数とする。
15 |  |  | 2-4 | 体軸方向（Z軸）の検出器幅は実装にて、一検出器あたり、最大の収集X線ビーム幅は40mm以上であること。なお、検出器が複数装備されている場合は合算の検出器幅とする。
16 |  |  | 2-5 | X線複数列検出構造はコンベンショナルスキャンと、らせん状スキャンにおいて、1回のスキャンデータから異なるスライス厚を構成できる構造であること。
17 |  |  | 2-6 | 最小撮影スライス厚は0.625mm以下であること。
18 |  |  | 2-7 | DAS 1列あたりのサンプリングレートは2,572ビュー/秒以上であること。
19 |  |  | 2-8 | 空間分解能は21.4lp/cm（MTF0％）以上であること。
20 |  |  | 2-9 | 密度分解能は5.0mm/0.3%以下であること。
21 | X線管球、X線発生装置について | ３ |  | X線管球、X線発生装置について以下の要件を満たすこと。
22 |  |  | 3-1 | X線管球の陽極物理熱容量はIEC規格で6.8MHU以上であること。
23 |  |  | 3-2 | 焦点サイズ（L）がIEC規格2.0mm以下であること。
24 |  |  | 3-3 | X線管電流は最大600mA以上であること。
25 |  |  | 3-4 | X線管電流は最小10mA以下であること。(120kV使用時)
26 |  |  | 3-5 | X線管電圧は最小80kV,最大135kV以上の出力が可能であること。
27 |  |  | 3-6 | 定格出力は1つの発生装置につき108KW以下であること。
28 |  |  | 3-7 | X線管球側にX線ビーム制御用コリメータを有すること。
29 |  |  | 3-8 | 冷却方式は外部冷却機構が不要な構造であること。
30 | 撮影テーブルについて | ４ |  | 撮影テーブルについて以下の要件を満たすこと。
31 |  |  | 4-1 | 撮影テーブルの最低高は500mm以下であること。
32 |  |  | 4-2 | ヘリカル撮影の最大撮影範囲は1,700㎜以上であること。
33 |  |  | 4-3 | 撮影天板の水平移動速度は最大160mm/秒以上であること。
34 |  |  | 4-4 | 撮影テーブルの安全動作荷重は200kg以上であること。
35 |  |  | 4-5 | ボタン一つでホームポジションへテーブル、ガントリを戻す機能を有すること。
36 |  |  | 4-6 | メタルレスクレードルであること。
37 | 操作コンソールについて | ５ |  | 操作コンソールについて以下の要件を満たすこと。
38 |  |  | 5-1 | OSはWindows10またはLinuxを採用していること。
39 |  |  | 5-2 | 撮影前に画像再構成領域中心及び撮影領域サイズ、画像再構成関数、スライス厚の任意設定が４種類以上できること。
40 |  |  | 5-3 | 画像再構成マトリクスは最大512×512以上で、画像表示マトリクスは最大1024×1024以上であること。
41 |  |  | 5-4 | 画像保存容量は生データ・画像データ保存用として3TB以上であること。これを満たさない場合には、外部保管装置にて対応すること。
42 |  |  | 5-5 | ボリュームレンダリング法を用いたフルカラー3次元画像処理機能を有すること。
43 |  |  | 5-6 | 主メモリの物理的容量は48GB以上有すること。
44 |  |  | 5-7 | 画像ネットワークの対応はDICOM3.0規格に準拠していること。
45 | 画像再構成について | ６ |  | 画像再構成について以下の要件を満たすこと。
46 |  |  | 6-1 | 逐次近似法を応用した技術にて金属アーチファクト成分を低減する再構成が行えること。
47 |  |  | 6-2 | 逐次近似法を応用した画像再構成が生成可能であること。これを満たさない場合、電流が900mA以上の出力が可能な装置で対応すること。
48 |  |  | 6-3 | Deep Learning技術を用いた画像再構成が行えること。
49 | スキャン機能について | ７ |  | スキャン機能について以下の要件を満たすこと。
50 |  |  | 7-1 | コンベンショナルスキャンに関して、1検出器あたり、1回転で最大40mm以上のデータ取得が可能であること。
51 |  |  | 7-2 | 画像再構成時間は最速65画像/秒以上であること。
52 |  |  | 7-3 | コンベンショナルスキャン後に、160スライス以上のデータがアウトプットできること。
53 |  |  | 7-4 | 任意の臓器に対して、直接照射されるX線を低減し特定臓器の被ばく線量を低減する表面線量低減機構を有すること。
54 |  |  | 7-5 | らせん状スキャンのビームピッチは最大1.3以上であること。
55 |  |  | 7-6 | らせん状スキャンにおいて被曝低減を目的とした自動Ｘ線量コントロール機能（AEC）を有すること。
56 | 心電同期撮影機能について | ８ |  | 心電同期撮影機能について以下の要件を満たすこと。
57 |  |  | 8-1 | 心電図と同期した撮影画像再構成を行う機能を有すること。
58 |  |  | 8-2 | 心電図と同期した撮影における回転速度は0.35秒以下であること。
59 |  |  | 8-3 | 心電同期再構成は絶対値法または、相対値法での再構成が出来ること。
60 |  |  | 8-4 | 心臓撮影前にECG波形から、患者ごとの最適な心臓撮影条件を設定できる機能を有すること。
61 | デュアルエナジーについて | ９ |  | デュアルエナジーについては以下の要件を満たすこと。
62 |  |  | 9-1 | 2つの異なるエネルギーを使用したデュアルエネルギーで撮影が可能であること。
63 |  |  | 9-2 | 1管球・1検出器で異なるエネルギーを照射して行うスイッチング方式であること。
64 |  |  | 9-3 | デュアルエナジー撮影時にFOVの制限がなく、最大50㎝以上で撮影を行えること。
65 |  |  | 9-4 | デュアルエナジー撮影はコンベンショナル撮影およびヘリカル撮影が可能であること。
66 |  |  | 9-5 | デュアルエナジーヘリカル撮影時のビーム幅は40mm以上であること。
67 |  |  | 9-6 | 80ｋV以下と135ｋV以上の管電圧を使用したデュアルエナジー撮影で得られたデータセットより生データ(サイノグラム)より計算を行い、仮想単色X線画像の生成が可能であること。
68 | 本体について | 10 |  | CT本体は､以下の要件を満たすこと。
69 |  |  | 10-1 | PACS､イメージャー等へのDICOM画像出力機能及びDICOM Q/R機能（インターフェイス）を有すること。
70 |  |  | 10-2 | HIS、RIS等とのDICOM MWM､DICOM MPPSによる患者属性情報の連携機能（インターフェイス）を有すること。
71 | 画像処理専用ワークステーションについて | 11 |  | 画像処理専用ワークステーションは以下の要件を満たすこと。
72 |  |  | 11-1 | 画像処理ワークステーションは薬事取得をしていること。
73 |  |  | 11-2 | OSはWindows10またはLinuxを採用していること。
74 | 附属品について | 13 |  | 附属品については以下の要件を満たすこと。
75 | CT装置評価用ファントム一式（１） |  | 13-1 | 大きさ：26.2x363x18cm(TR-I型) ※楕円断面積が直径320mm円面積と同等であること。 仕 様：下記機能・特徴を備えていること。 ・均一性評価が可能であること。 ・信号ノイズ比の評価が可能であること。 ・画像コントラストが可能であること。 ・被曝線量測定(CTDI)が可能であること。 ・DE-CT画像解析プロトコルの検討が可能であること。 ・金属アーチファクト評価・造影血管の評価が可能であること。
76 | CT装置評価用ファントム一式（２） |  | 13-2 | 仕 様：AAPM TG-233で推奨されるCTテスト項目（下記）に対応していること。 ・AEC（自動曝射制御） ・ノイズパワースペクトル ・MTF（変調伝達関数) ・MTFtask（タスクベース） ・検出能（d’） ・コーンビームアーチファクト ・Z軸方向分解能 その他：標準的患者サイズに応じた5段構造を有していること。
77 | CT装置評価用ファントム一式（３） |  | 13-3 | 材 質：Solid Water®水等価ファントム素材を使用していること。 仕 様：位置精度、CT値精度、スライス厚、コントラスト、分解能を テスト項目で実施できること。 ACR認定プログラムに準拠していること。 その他：大きな体格の患者の撮影時のCT装置画像評価をするための リングアダプタ（ボディリング）を含むこと。 また専用の収納ケースも用意すること。
78 | X線画像特性学習用ファントム一式 |  | 13-4 | 仕 様：X線の吸収率が異なる材質を、ケースの中で任意の配列で格納して 多方向X線撮影を行い、その配置を判別することで、機器操作 初心者用の撮影と考察のトレーニングが可能であること。 材 質：物質の材質は下記によること。 ・格納物質の材質 ：樹脂製であること。 ・ケース部分の材質：樹脂製であること。 大きさ：格納物質の１つあたりのサイズが下記のとおりのものを 各２セット納品すること。 ・25mm～30 mm（縦、横、奥行きが同等） ・15mm～20 mm（縦、横、奥行きが同等 格納物質 の構成：ケース内には３種類の濃度の格納物質を含有できること。 その濃度等については、 下記のとおりとすること。 （１）CT値0～100程度/比重1.06程度のもの （２）CT値480～520程度/比重1.4程度のもの （３）CT値980～1020程度/比重1.21程度のもの
79 | CT用 ERF取得ファントム HIT型 (固定具付) |  | 13-5 | 仕 様：ESF法を用いてMTFを評価し、低CNR条件下での逐次近似を 応用した再構成画像における性能特性を把握できるもの。 大きさ：直径190mm～210mm×240mm～260mmであること。 重 量：約4.6kg以下であること。 材 質：アクリル/ポリウレタン製であること。 その他：寝台置型角度調整用固定具を含む。
80 | OSL線量計一式 |  | 13-6 | ・外形寸法 Ｗ206×Ｈ103×Ｄ152mmであること。 ・重量は2.33kg以下であること。 ・測定時の減衰は1.0%未満/1回であること。 ・処理速度20秒以下/3回であること。