## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ３東公法総会契第1017号
件名 | 500kN油圧疲労試験機の購入
整理番号 | 021
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | 1) |  | 疲労試験機（本体） | 疲労試験機の本体は、載荷フレームと一体化されたクロスヘッド、上部加振方式アクチュエータから構成されること。
| 2) |  |  | 載荷フレームの定格荷重は、500kN以上であること。
| 3) |  |  | クロスヘッドは、その位置を簡便かつ安全に変更できるように、油圧昇降および油圧クランプ方式であること。
| 4) |  |  | サーボバルブは、油圧チャック取り付けた状態で、無負荷時に正弦波にて±1.0mm@10Hz以上の性能を有すること。また、ひずみ制御での試験を行うため、ひずみ速度0.1%/s以下の低サイクル疲労試験に対応可能な定格流量60L/min以下のひずみ制御用サーボバルブも有すること。サーボバルブは、取り外すことなく切り替えて使用できること。
| 5) | a) | 載荷フレーム | コラム間距離：700mm以上
|  | b) |  | 鉛直試験空間：2000mm以上（ロードセル有、治具無、アクチュエータピストンは引っ込めた状態）
|  | c) |  | テーブル寸法：幅1000mm×長さ2000mm以上（T溝付きテーブル）
| 6) | a) | アクチュエータ | 定格荷重：動的500kN以上
|  | b) |  | ストローク：150mm以上（±75mm以上）
|  | c) |  | 作動トランス式変位計内蔵型
| 7) |  | マニホールド | オペレーターが疲労試験機を安全に始動および停止するため、以下のいずれかの仕様であること。 | - | - | - | -
|  | a) |  | アクチュエータと油圧源の間に、油圧停止、低圧モード、高圧モード機能付きのマニホールドを有すること。また、オペレーターがマニホールドの圧力を、その都度、手動で切り替える必要がないように、PCからマニホールドのモード切り替えが可能でかつ試験終了時にマニホールドからアクチェータへの油圧を安全に停止できる機能を有すること。
|  | b) |  | 油圧をほぼゼロの状態で起動するように、圧力を調整する機能を油圧源に付加すること。試験終了時にマニホールドからアクチェータへの油圧を安全に停止できる機能を有すること。
| 8) | a) | ロードセル | ひずみゲージ式ロードセルを用いること。
|  | b) |  | ロードセルの定格荷重は、±500kN以上であること。
2 | 1) |  | 油圧源 | 油圧源には、サーボバルブ、アクチュエータの性能を発揮することができる容量のものを選定すること。
| 2) |  |  | 設置空間に制限があるため、油圧源の寸法は、幅1500mm×奥行き2000mm×高さ2000mm以下であること。なお、メンテナンスのための空間が必要であるため、装置の設置にあたっては、別途、協議すること。
| 3) |  |  | 油圧源から発生する低騒音レベルは、1m離れた位置で65dB(A)以下であること。防音のために特別な設備および工事を必要する場合、その仕様は、担当者と協議すること。（別添図面参照）
| 4) | a) | 試験機を安全に使用するための油圧源の機能 | ローカル運転（制御装置のみの運転）およびリモート運転（PCによる制御運転）機能
|  | b) |  | 温度上昇、油面低下時の安全機能
|  | c) |  | 稼働時間の積算機能
|  | d) |  | フィルター目詰りの表示機能
|  | e) |  | 圧力、オイルレベル、油温の表示機能
3 | 1) |  | 制御装置 | 制御装置は、デジタルクローズドループ制御方式であること。
| 2) |  |  | 制御方法として、アクチュエータの変位、荷重、試験体のひずみを選択できること。
| 3) |  |  | 動的な制御の精度を高めるため、ループ速度は6kHz以上のこと。
| 4) |  |  | 制御装置には、試験機の近傍で、アクチュエータの操作が可能なハンドセットを有すること。
| 5) |  |  | 試験機の制御には、PCを使用すること。
| 6) |  |  | 制御波形は、サイン波・ハーバーサイン波・三角波・矩形波・ランプ波・任意波形およびそれらの複合波形であること。
| 7) |  |  | 制御装置で収集するデータは、アクチュエータの変位・荷重、試験体のひずみであり、それらのデータを制御装置にて、①時間、②最大／最小、③レベルクロス、④繰返し回数の周期／対数の各モードで、取得できること。
| 8) |  |  | 制御信号に対するフィードバック値をゲインで調整しきれない誤差については、制御装置の内部で補正し、制御の精度を高めるための振幅補正機能を有すること。
| 9) |  |  | 制御装置のアナログ出力は、荷重、変位、ひずみが選択できること、また、①荷重・変位、②荷重・ひずみのいずれかの組み合わせで、2ch以上を有すること。
| 10) | a) | 制御ソフトウェア | 制御ソフトウェアは、Windows10上で動作すること。
|  | b) |  | 制御波形およびデータ収集などの試験条件を、任意に、簡便かつ直感的に作成するため、制御ソフトウェアのGUIにより視覚的に作成できること。
|  | c) |  | 試験体の応答（応力、ひずみ、変位等）を用いて制御する試験を実施するため、入力信号から計算式（実験者によって変更可能なもの）を用いた演算値で制御することができること。
|  | d) |  | 試験中、PC画面上にリアルタイムで、荷重-ひずみ関係、荷重-時間関係、ひずみ-時間関係を含むグラフを表示できること。
4 | 1) |  | 油圧チャック | 油圧チャックの定格荷重は、±500kN以上であること。
| 2) |  |  | 試験体を油圧チャックで簡便かつ正確につかむため、試験体をつかむ際、油圧チャックの位置が動かないこと、また、油圧チャックの側面（正面）から試験体をセットできること。
| 3) |  |  | 油圧チャックでつかむ際、試験体の破損を防止するため、試験体の長手方向に余分な力が作用しない機構を有すること。それを実現する機構として、以下の仕様としてもよい。
|  | a) |  | 油圧チャックで試験体をつかむ際、はじめにクランプの圧力を低く設定して、仮つかみを行う。次に荷重制御(除荷制御)に切り替えて、本つかみを行う機構で対応できること。
| 4) |  |  | 油圧チャックを安全かつ容易に操作するため、油圧制御装置は、クランプの圧力および速度を無段階に調整できること。
| 5) |  |  | 油圧チャックのつかみ部は、消耗品として、交換可能な構造であること。
| 6) |  |  | 油圧チャックのつかみ部は、平板試験体で、幅200mm（最大）、厚さ1～20mm（最大）に対応できること。
5 | 1) |  | 圧縮治具 | 圧縮治具の定格容量は、動的500kN（直径100mm時）以上であること。
| 2) |  |  | 圧縮治具は、上下固定タイプのこと。
| 3) |  |  | 圧縮治具の直径は、200mm以上であること。
6 | 1) |  | 伸び計 | 伸び計は、疲労試験に使用可能であること。
| 2) |  |  | ゲージ長は、25mmであること。
| 3) |  |  | ひずみの測定範囲は、-10％～50％であること。
| 4) |  |  | 伸び計の取り付けを容易にするため、ばねやクリップにより簡単に着脱が可能な取り付け方式であること。
| 5) |  |  | 試験体の破断まで伸び計を取り付けて測定できること。
7 | 1) |  | 冷却設備 | 当該試験機の稼働に必要な冷却設備を設置すること。
| 2) |  |  | 既存の冷却設備として、循環型冷却水（60L/min、20℃）を利用することができる。冷却のために特別な設備および工事を必要する場合、その仕様は、担当者と協議すること。

## 記載例
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | PC | 本体 | 筐体 | キーボード脱着式タブレット型パソコン | 410
本体は一体型のスタンド付き（無段階で角度の変更が可能）であること
|  |  | CPU | インテル Core™ i5(Intel UHD Grahics 620)以上
|  |  | メモリ | 8GB以上
|  |  | ストレージ | 内蔵SSD 128GB以上、またSSD が BGA 接続でコネクタを介さずにマザーボード上に直接接続されていること
|  |  | 重さ | 本体が800g以下
|  |  | 外寸 | W300×H202×D9mm以内
|  |  | インターフェース | USB3.0×1、3.5ｍｍヘッドフォンジャック×1、mini DisplayPort×1
|  |  | ネットワーク | IEEE 802.11.a/b/g/n/ac互換、及びBluetooth Ver4.1
|  |  | 電源 | 電源ケーブル マグネット接続式のACアダプター添付
|  |  | バッテリ | バッテリ駆動時間は、最大13時間以上であること
|  |  | OS | Microsoft Windows 10 Enterpriseをボリュームライセンスを利用してインストールすること
|  |  | ディスプレイ | 12.3インチ程度、10点マルチタッチ対応
|  |  | 解像度 | 3:2の画角、フルHD＋規格（2736x1824）以上
|  |  | カメラ | 5.0メガピクセルのフロントカメラ(顔認証対応)及び8.0メガピクセル以上のリアカメラ(オートフォーカス対応)があること
|  |  | マイク | デュアルマイク内蔵
|  |  | セキュリティ | 顔認証機能を有すること
|  |  | 環境関連法 | グリーン購入法、RoHS指令、PCグリーンラベル(★★★Ver.12）,J-Moss、国際エネルギースタープログラム、
省エネ達成基準率AAAの基準等いずれかの基準を満たしていること。左記と同等の基準も可とする。
|  | 付属品 | HDMI、LANポート付 USBハブ | USB3.0×3、HDMIポート×1、有線LANポート×1(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T）
|  |  | セキュリティワイヤ用 増設スロット | 本体サイズ W50×D52×H5～12mm程度、スロットサイズ 約W7×D3mm、重量 約18g程度
|  |  | キーボード | 日本語JISキーボード 純正品のみ可 マグネットによる脱着式、本体ディスプレイカバーとしても使用できること
|  |  | マウス | bluetoothマウス ホイール機能付き
|  |  | スタイラスペン | bluetooth接続 純正品のみ可 本体サイズ 146.1 x 9.7 x 9.7 mm程度、重量 約20g程度