## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ３東公総会契第8104号
件名 | 東京都立大学（荒川キャンパス）治療計画用CT装置一式の賃借
整理番号 | 054
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
性能証明書
| 項目 | 仕様・規格 |  |  | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項 （型式、メーカー、型番等）
性能、機能に関する要件
| ガントリ―システムについて | １ |  | ガントリーシステムは以下の仕様を満たすこと
|  |  | 1-1 | 開口径は80cm以上であること
|  |  | 1-2 | ガントリー内の冷却は空冷方式であり、冷却のための配管、外部装置を要しないこと。
|  |  | 1-3 | 回転速度は最速0.5秒/回転以上の高速回転が可能であること。
|  |  | 1-4 | ±20度以上のチルトが可能であること。本機能を有しない場合、ボリュームデータから指定した角度でMPR画像を自動で作成する機能(デジタルチルト）をコンソールに有すること。
| X線検出器について | ２ |  | X線検出器は以下の仕様を満たすこと
|  |  | 2-1 | 実装32列以上の検出器であり、コンベンショナル撮影、ヘリカル撮影とも1回転で32スライス以上の撮影と64スライス以上の画像再構成が可能であること。
|  |  | 2-2 | 検出器の発光素子はセラミック（半導体）型であること。
|  |  | 2-3 | 検出器システムの構造は、発光素子とA/Dコンバーター、DASが一体化され、アナログによる信号伝送が ない構造であり、低被ばくでの撮影が可能であること。もしくは被ばく低減のために焦点指向型かつ宝石類似素材の検出器であること。
| X線管について | ３ |  | X線管は以下の仕様を満たすこと
|  |  | 3-1 | 蓄熱容量はIEC規格で6.8MHU以上であること。
|  |  | 3-2 | 冷却効率は1700kHU/分以上であること。
|  |  | 3-3 | 2種類以上のサイズの焦点を備え、撮影条件に応じて選択、切り替えが可能であること。
|  |  | 3-4 | 5mmAl等量以上の付加フィルターを備えること。
|  |  | 3-5 | らせん撮影における無効被ばくをカットするため、テーブル移動に連動して開閉する2つの独立移動型のコリメーター を備えること。もしくは検出器列数を256列以上備えて16cm以上をコンベンショナル撮影でカバーできること。
| 高電圧発生装置について | ４ |  | 高電圧発生装置は以下の仕様を満たすこと
|  |  | 4-1 | 高周波インバーター方式であること。
|  |  | 4-2 | 出力は75kW以上であること。
|  |  | 4-3 | 最大管電流は625mA以上であること。
|  |  | 4-4 | 撮影管電圧は70~140kVの範囲内で10kV間隔で設定できること。もしくは高速管電圧切換え方式によるDual Energy撮影が可能で、これより仮想的にエネルギー分布が異なる画像を再構成できること。なお、本項目に関する薬事承認について、応札時点で取得しているかつ一般的に販売していること。
|  |  | 4-5 | 体輪郭に応じて自動的に管電流を調整するCT-AEC機能を有すること。
| 撮影テーブルについて | ５ |  | 撮影テーブルは以下の仕様を満たすこと
|  |  | 5-1 | 最大の撮影範囲は1500mm以上であること。
|  |  | 5-2 | 診断用のソフトな材質で凹型形状のパットを備えること。
|  |  | 5-3 | 放射線治療計画用のカーボン製でフラットな形状のオーバーレイを備えること。
|  |  | 5-4 | 放射線治療計画用オーバーレイを用いたとき、米国医学物理学会（AAPM)が監修した精度指針Task Group No.66 (TG66)に適合（170cm 75kg不均等荷重での撓み量が2mm以下）し、かつTG66に記載がないスキャン範囲は 140cm以上をらせん撮影した場合にこれに適合していること。もしくはガントリーの前後にムービング型レーザー をそれぞれ設置し、テーブルのたわみを定量的に補正可能とすること。
|  |  | 5-5 | テーブルの移動方向（左右、上下、回転）の精度は、TG66では±１°以内であるが、本学が導入済みである 放射線治療装置の位置精度に対応し、±0.1°以内であること。もしくはテーブルを固定したコンベンショナル撮影 1回で16cm以上を撮影でき、これを複数回繰り返すことで140cm以上をカバーする撮影が可能であること。
|  |  | 5-6 | 外部のレーザーポインターとの位置一致度はAAPM TG143に適合し、±1.5mm以内であること。
|  |  | 5-7 | 5-4,5-5,5-6の精度については、設置時に本学教職員の立会いのもとに実測し、装置引き渡し時に文書で報告すること。
| 撮影機能、操作コンソールについて | ６ |  | 撮影機能、操作コンソールは以下の仕様を満たすこと
|  |  | 6-1 | OSは日本語対応でありWindows10 64bit以上であること。もしくは同等以上の機能であること。
|  |  | 6-2 | CPUはDual Core以上のIntel Xeonもしくは同等品であること。
|  |  | 6-3 | メモリー容量は32GB以上であること。
|  |  | 6-4 | 画像および生データ（サイノグラム）を外部へ出力し保存することが可能であること。
|  |  | 6-5 | 画像再構成速度は最速20画像/秒以上であること。
|  |  | 6-6 | 逐次近似法を用いた画像再構成が可能であること。
|  |  | 6-7 | 金属アーチファクトを低減する専用の画像再構成が可能であること。画像再構成速度は6-5項の最速数値の50%以上を確保できること。
|  |  | 6-8 | 従来のX線の線減弱を反映するCT値を画素とした画像再構成法に加え、電子密度(Electron Density)、物質密度(Mass Density)を反映した画素値での画像再構成が可能であること。本機能を備えない場合、放射線治療に関する学習、研究に関係する機能として、本学が現在備える放射線治療計画装置（RTPS)エレクタ社モナコとは異なるRTPSを1式付属させ、これを補うこと。
|  |  | 6-9 | 画素値が撮影管電圧に依存しない画像再構成が可能であること。本機能を備えない場合、放射線治療に関する学習、研究に関係する機能として、本学が現在備える放射線治療計画装置（RTPS)エレクタ社monacoとは異なるRTPSを1式付属させ、これを補うこと。
|  |  | 6-10 | Dual Energy撮影が可能であること。
|  |  | 6-11 | Dual Energy撮影データより、仮想単色X線画像、指定した管電圧に等価の画像を作成可能であること。
|  |  | 6-12 | 最大の画像再構成領域(FOV)は開口径と一致し80cm以上であること。本仕様を満たせない場合、非剛体変形による 位置合わせ、フュージョンが可能な画像処理ワークステーションを付属させ、代替とすること。
|  |  | 6-13 | DICOM-RTを用いたネットワークにより当学既設の放射線治療計画装置と接続すること。CT装置ごとに異なるテーブル高さのDICOM-Tag記述方式の違いは、Gateway等を用いて補正し、本学のRTPSの仕様に合致させること。
| 性能・機器以外について | ７ |  | 性能・機能以外に関して以下を満たすこと。
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
7-10
| 附属品について | 7 |  | 附属品について
|  |  | 7-1 | CT用線量計等
2チャンネル同時測定が可能であり、日本語対応であること。また、以下のとおり電位計、CT用電離箱及び延長ケーブル、チェンバを含み一式とすること。
（CT用線量計に係る附属品） 電位計、CT用電離箱及び延長ケーブル、チェンバ
線量計に接続でき、10m以上の延長ケーブルを有すること。
|  |  | 7-2 | レーザーポインター
下記仕様を満たすこと。 ・CT用のレーザーポインター（赤色）とすること。 ・JIS C 6802におけるクラス２の安全規格を満たしていること。 ・リモコン式及び手動式のレーザーポインターを設置すること。
|  |  | 7-3 | CBCT対応電子密度ファントム
下記を満たすこと。 ・医療標準ICRU- 44とICRPに準拠した， 疑似組織素材 （TMM）を採用していること。 ・CT値-電子密度テーブル作成の自動化に対応するロッド マーカーを有していること。 ・ファントムの断面サイズは40.0（幅）×30.0cm（高）以上で あること。 ・インサートは14本以上有していること。 ・ファントムの深さは16.5cm以上あること。
|  |  | 7-4 | CTテーブル精度検証、調整用ファントム
下記テストに対応可能であること。 ・2次元画像および3次元再構成画像のジオメトリ精度テスト ・ボリューム計算精度を含む2次元/3次元測定テスト ・オート，セミオートおよびマニュアル境界認識ツールテスト ・オートマージンツールテスト ・輪郭描画された患者臓器の表示および操作テスト ・DVH（線量ボリュームヒストグラム）テスト ・CT値の電子密度変換のテスト ・CTシミュレータ上の表示と，治療計画システムまたはその他画像ワークステーションとの比較 ・画像転送，保管，呼び出し，DICOM転送でのエラーテスト
|  |  | 7-5 | 採血・静注シミュレータ
W55以下×D12以下×H12以下（cm）の大きさであること。 また、そのほかに下記を満たすこと。 ・肘屈側部位（注射パッドTタイプ） ２本以上 ・肘屈側部位（注射パッド半透明Rタイプ） ３本以上 ・手背部位（手背部静脈部注射パッド）２本以上 ・前腕背側、屈側部位（前腕正中皮静脈部注射パッド）２本以上
Note on C48: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 性能・機器意外の内容は性能証明書からは削除いただければと思います。