## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | 4東公法総会契第1077号
件名 | 誘導結合型反応性イオンエッチング装置の買入れ
整理番号 | 049
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
| 誘導結合型反応性イオンエッチング装置 | 本体 | 被エッチング材料 | GaN、GaAs等化合物半導体のドライエッチングが可能であること | 1
|  |  | プロセスガスライン制御 | プロセスガスラインはCl2、O2、Arの3系統と予備1系のガス配管ポートを有し、それぞれのポートでマスフローコントローラによる自動流量制御が可能であること
|  |  | プロセスガスライン拡張性 | ガスラインは将来的に12系統以上に増設可能であること
|  |  | 反応室腐食耐性 | Al材質からなる腐食ガス耐性のある反応室を有すること
|  |  | 反応室メンテナンス性 | 反応室が容易にメンテナンスできるよう、防着板等を有すること
|  |  | プラズマ放電条件 | 0.1Pa以下の低圧力でもプラズマ放電出来る反応器であること
|  |  | ロードロック室 | Al材質からなるロードロック室を備えた構造であること。また反応室～ロードロック室間のサンプル搬送は自動であること
|  |  | 処理基板形状・サイズ | 処理サイズは不定形から最大4インチ基板に対応可能であること。トレイが必要な場合は1枚以上付属すること
|  |  | 処理基板固定機構 | 静電吸着方式によるウエハもしくはトレイの固定が可能であること
|  |  | 下部電極 | 下部電極温度調節は恒温循環装置を用いたHeガス伝熱方式とし、20℃以下から200度以上への温度制御が可能であること
|  |  | ビューポート | 放電中のプラズマ観察用のビューポートを備えていること
|  |  | プラズマ発生方式 | プラズマの発生方式は誘導結合プラズマ（ICP）方式であること
|  |  | ICP拡張性 | 将来的にエッチング目的に応じた形状のICPソースへの載せ替えが可能であること
|  |  | ICP | ICP電源、及びBIAS電源で、0.1Pa～10Paの範囲でO2ガスによる放電が可能であること
|  |  | 放電調整機構 | 放電調整は全てオートマッチング方式であること
|  |  | 自動運転範囲 | 基板セット後のドライエッチング工程が、プログラマブルコントローラによる自動運転で可能であること
|  |  | Vdc/Vpp検出 | Vdc、Vpp検出（タッチパネル表示）を有すること
|  |  | 本体構造 | 本体は高周波電源及び制御設備を含んだ一体式であること（但し、真空ポンプ、恒温循環装置等は除く）
|  |  | 自動・手動切換え | プログラマブルコントローラにて自動運転、手動運転の切り替えが可能であること
|  |  | 制御パネル | 操作はタッチパネルであること。レシピ管理は最大100レシピ以上が保存可能とし連続処理ができるよう1レシピにつき最大30ステップ以上入力可能な機能を有すること
|  |  | 安全機構 | 安全機構として、異常検知による装置各部の停止及び警報機能を有すること。また非常停止ボタンをユーザの容易に手の届く場所に有すること
|  |  | 面内分布 | フォトレジスト付きφ4インチSiウエハのO2ガスによる全面エッチングを行い、面内均一性がエッジ5ｍｍを除く5点測定で±5％以内であること
|  | 周辺機器 | Cl2供給 | Cl2の供給は省スペース化及び配管接続工事簡略化のため、本体背面に2本以上収納可能なシリンダーキャビネットを準備し結合させること
|  |  | 設置スペース | クリーンルームの所定の設置場所に設置できる装置サイズであること。具体的には本体(キャビネット含む)サイズが幅1000㎜、奥行2250㎜、高さ2100㎜以内であること
|  |  | 反応室用真空ポンプ | 反応室用に腐食ガス耐性のある1300L/sec以上のターボ分子ポンプ＋1500L/min以上のドライポンプ準備し、排気開始から2分以内にチャンバー内を1×10-1Pa以下の真空度まで排気可能な能力を有すること。
|  |  | ロードロック室用真空ポンプ | ロードロック室排気系用に500L/min以上のドライポンプを準備し、排気開始から2分以内でロードロック室の真空度が10Pa以下まで排気可能な能力を有すること
|  |  | ターボ分子ポンプ | ターボ分子ポンプからドライポンプ間の排気配管の加熱機構を有すること
|  |  | 排ガス処理 | 使用するガスに対応した乾式の排ガス処理装置を付属すること
|  |  | 電源 | 13.56MHzのRF電源を2台有し、ICP電極では最大1kW以上、BIAS電極では最大300W以上の電力印加が可能であること
|  |  | ユーティリティ条件 | 電気、ガス、排気設備への接続は、既存のユーティリティを確認の上、本契約に含むものとする