## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | 4東公法総会契第1078号
件名 | 電子ビーム蒸着装置の買入れ
整理番号 | ０５０
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
| 電子ビーム蒸着装置 | 本体 |  | 半導体ウエハへのリフトオフ蒸着を目的としたバッチ型全自動真空蒸着装置であること | 1
基板冷却機構を装備することによって、電子ビーム加熱による蒸着時の基板入射熱を冷却板で吸収して基板温度上昇を抑えることが可能であること
基板は水冷可能なドームに設置し、且つドームの取り外しは工具等が必要なく行えること
蒸発源は６連ハース電子銃（反射電子トラップ付）を装備し、基板の距離と蒸発分子の入射角度を適正化することによってリフトオフ蒸着が可能であること
蒸発速度および付着膜厚は水晶発振式膜厚計で制御できること
粗引きポンプは油回転ポンプ、主排気ポンプはクライオポンプを採用していること
真空槽は前扉開閉式であり、基板ド－ム脱着および内部構成品の保守、点検が容易であること
真空排気系は自動－手動切替式、蒸着系の各レシピ設定はタッチパネルで行い、電子銃の出力制御は水晶発振式膜厚計のプログラムデ－タに基づき自動で行えること
付着速度および付着膜厚も膜厚計で制御できること
装置全体の制御はこれらユニット操作を統合した全自動であること
|  |  | 真空性能 | ・到達圧力：５×10－５Pa以下 （測定条件：無負荷清浄時、連続排気を１６時間以上継続後の測定値） ・排気時間：１×10－３Paまで１５分以内 （測定条件：無負荷清浄時、到達圧力まで排気後、N2ガスによるベントを行い、大気圧下で５分間放置後再排気時の測定値）
|  |  | 蒸着性能 | ・被処理物：φ３インチウエハ ・処理量：φ３インチウエハ６枚／ドーム ・蒸発材料：Ti、Pt、Au、Ni、他 ・膜厚：各数百nm ・膜厚分布：φ３インチウエハ内±５%以下 （※外周３mmは除外） ・基板―蒸発源距離：550ｍｍ ・リフトオフ時の入射角度：φ３インチウエハ 90°±４°（計算値） ・蒸着方式：電子ビ－ムによる多層膜形成 ・電子ビ－ム源容量：最大10kW
|  |  | 基板加熱性能 | ・加熱温度：基板表面温度200℃程度 ・測定方法：バイメタル式温度計で測温すること
|  |  | 操作方式 | ・真空排気系：自動－手動切替え式 ・蒸着系：自動－手動切替え式 水晶発振式膜厚計による電子銃のエミッション制御を行い、蒸発速度および付着膜厚制御を行えること ※薄膜蒸着コントロールは単層のみで可 ・装置制御：全自動
|  |  | ユーティティ関係 | ・電源：AC200V、３φ、50Hz、40kVA以内 ・接地：Ａ種ア－ス ・冷却水(チラーによる循環水) 水圧：0.1～0.4MPa(差圧0.2MPa以上) 水温：28℃以下(基準：20℃) ※結露しないこと 水量：３５Ｌ/min以上 本体冷却用チラーを付属すること ・圧縮空気 圧力：0.5～0.7MPa以内 ・N2ガス ベント：295NL/バッチ以内 クライオポンプ再生用：30NL/min以内 圧力：0.1MPa程度
|  |  | 設置条件 | ・設置面積：約幅1,600×奥行2,600×高さ2,500(mm) 以内 ※メンテナンスエリア、操作エリア含まず
|  |  | 真空槽 | 1台 ・材質：SUS304 ・寸法：約520×Ｈ1000 (mm)以上 ・扉：手動開閉式前扉 １式以上 ・覗き窓 ・真空槽内観察用：φ141 １式以上 ・ルツボ観察用：φ190 １式以上 ・防着板：片面GBB処理、フック装着式 １式 ・予備ポート(ICF70) １式以上 ・ドア－スイッチ １式以上
|  |  | 基板回転機構 | ・回転速度：５～10min－１ ・シ－ル方法：エラストマーシ－ル式 ・ド－ム：φ320mm １式 ・基板ホルダー φ３インチウエハ用 ６式 ・不定基板用アダプター ３式 ※形状は別途相談。
|  |  | 電子ビーム蒸発源 | ・電子銃式でシャッタ機構と反射電子トラップ等で構成されていること ・電子銃：１台（270°ビーム偏向型） ・ルツボ：水冷６連式 φ35×深さ15(ｍｍ)（容積≒12cm3 ） ※ルツボライナーは含まず ・ルツボ回転：電動駆動式、６点割り出し回転機能を有すること ・蒸発材噛み込みなどの過負荷時の安全機構有すること ・反射電子トラップを有すること
|  |  | 基板冷却機構 | ・セットした基板を個別冷却、温度管理できる機構を有すること ・基板冷却用チラーは、本体冷却用とは別に準備すること ・基板台はドーム形状であり、基板交換の再のドーム取り外しが可能であること
|  |  | シャッタ機構 | ・ニューマチックドライブ式であること
|  |  | 基板加熱ヒータ | ・加熱方式：ハロゲンランプ ・温度制御：PID制御
|  |  | 真空排気系 | 真空ポンプ類を付属すること ・油回転ポンプ 1台 排気速度：660L/min以上 モータ：1.5kW ４φ ・クライオポンプ 1台 排気速度：N2 2,400Ｌ/s以上 H2O：6,900L/s以上 コンプレッサ：水冷式 3.3kW
|  |  | 真空弁、配管類 | 主弁、補助弁、スロー排気弁、クライオポンプ再生ユニット、真空配管を含むこと
|  |  | 架台 | 真空槽を載せる台（スタンド付き）を付属すること
|  |  | 取扱説明書 | 普通紙１部、クリーン紙１部、CD-ROM版１部を付属すること
|  |  | 性能検査書 | ２部提出すること
|  | 設備関係 | 設置スペース | クリーンルームの所定の設置場所に設置できる装置サイズであること。（別紙２「クリーンルーム図面」参照）
|  |  | ユーティリティ条件 | 電気、ガス等、設備への接続は、既存のユーティリティを確認の上、本契約に含むものとする。（別紙２「クリーンルーム図面」参照）